CONTRA ÂNGULO

ODONTOLÓGICO

MANUAL DE OPERAÇÃO

KDT – 1011

Versão: 01- 09/2024

ÍNDICE

Sumário

1.	PREFÁCIO	3

2.	MODELO	3

3.	PARTES	3

4.	ATENÇÃO:	4

5.	NORMAS APLICADAS	4

6.	DIRETRIZES DE SEGURANÇA	4

7.	INDICAÇÃO DE USO	5

8.	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	5

9.	ACESSÓRIOS:	5

10.	AVISO	6

11.	COMANDOS E PRINCÍPIO DE OPERAÇÃO	6

12.	PROCEDIMENTO PARA LIMPEZA/SUBSTITUIÇÃO DO CARTUCHO INTERNO DA CABEÇA DO CONTRA ÂNGULO.	7

13.	PROCEDIMENTOS DE AUTOCLAVAGEM	8

14.	CONDIÇÕES DE TRANSPORTE E ARMAZENAGEM:	9

15.	GARANTIA	9

16.	SIMBOLOGIA UTILIZADA:	9

17.	BIOCOMPATIBILIDADE	10

18.	DESCARTE	10

19.	CONTRAINDICAÇÕES	11

20.	ADVERTÊNCIA	11

21.	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	12

22.	DADOS DO FABRICANTE	12

# PREFÁCIO

Obrigado por adquirir nosso produto. Por favor, leia este manual cuidadosamente, antes de utilizar o aparelho.  Todas as imagens são meramente ilustrativas.

Parabéns!

Você acaba de adquirir um instrumento desenvolvido dentro da mais alta tecnologia de microusinagem disponível no mercado, projetado para proporcionar o máximo em rendimento qualidade e segurança. Obrigado por escolher Kondentech.

# MODELO

Nome técnico: Contra ângulo odontológico

Nome Comercial: KDT – 1011.

Registro ANVISA: 80022409013

# PARTES

# ATENÇÃO:

Leia todas as instruções contidas neste documento antes de utilizar este instrumental.

Este manual foi originalmente escrito em português. As figuras e imagens contidas neste documento tem caráter meramente ilustrativo, podendo apresentar variações em relação ao equipamento.

# NORMAS APLICADAS

Este produto foi ensaiado e aprovado de acordo com as normas:

- ABNT NBR ISO 14971:2009 - Produtos para a saúde - Aplicação de gerenciamento de risco a produtos para a saúde;

- ISO 14457:2020 - Dentistry Handpieces and motors;

- ABNT NBR IEC 60601-1-6 2020 - Usabilidade;

- ABNT NBR IEC 62366:2016 - Aplicação da engenharia de usabilidade a produtos para a saúde;

- ABNT NBR IEC 60601-1-9:2014 - Prescrições para um projeto eco responsável;

- ISO 980:2008 (Ed. 2) - Graphical symbols for use in the labelling of medical devices;

- NBR ISO 9687:2005 - Equipamentos odontológicos (Símbolos Gráficos);

- ISO 780:1997 - Packaging - Pictorial marking for handling of goods;

- ISO 9168:2005 - Peças de mão odontológicas (Conexões de Mangueiras);

- ISO 1797-1:2011 - Shanks for rotary instruments - Part 1: Shanks made of metals.

# DIRETRIZES DE SEGURANÇA

O dispositivo é um equipamento de baixo risco - classe II de acordo com a RDC 751/2022. Contudo, recomendamos que sejam seguidas as diretrizes a seguir:

Siga as informações contidas nas etiquetas e leia atentamente este Manual do Usuário antes de ligar e utilizar o equipamento. Toda vez que o símbolo  for encontrado, leia atenciosamente as recomendações sugeridas.

Não utilize este equipamento para quaisquer aplicações domésticas;

  - Sempre utilize este equipamento de forma adequada;

  - Certifique-se sempre do uso de proteção adequada a cada procedimento;

  - Colocar o equipamento em local seguro, evitando submetê-lo a golpes e vibrações;

  - Não usar soluções abrasivas para limpeza geral.

  - Não utilize qualquer componente que não tenha sido citado neste manual. A utilização de componentes diferentes poderá danificar o equipamento;

  - O uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado é de inteira responsabilidade do usuário;

  - Evite a queda do equipamento;

  - Se algum componente apresentar dano, o mesmo não deverá ser utilizado;

  - Nunca abra o a peça de mão. Qualquer problema acione a assistência técnica do Fabricante;

  - O equipamento deve ser utilizado em ambiente clinico-hospitalar.

  - Cuidado - Fumos e/ou fumaça do laser podem conter partículas de tecido vivo.

  - Somente os componentes citados neste manual devem ser utilizados em conjunto com o equipamento.

  - Nenhuma modificação no equipamento é permitida.

  - O usuário deverá ser exposto ao ruído do equipamento durante um período máximo de 8 horas por dia.

# INDICAÇÃO DE USO

Usado como instrumento para perfurações dentárias e também em procedimentos de desgaste ósseo, entre outros.

|  | Não há registro de reações adversas envolvendo procedimentos com a utilização deste produto. |
| --- | --- |

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Proteção de líquidos - líquidos normais - equipamentos protegidos;

Faixas de temperatura:-40°C-+135°C;

Humidade relativa: 10% a 80%, sem condensação;

Ruido ≤ 70 dB;

Rotação máxima permitida: 25.000 rpm;

Brocas: ф 2,35 mm broca Para travas de alavanca;

ф 2,6 mm broca Para travas push button.

Conector intra para turbinas de baixa rotação ou micro motor elétrico.

# ACESSÓRIOS:

- Tipo de porca de aperto

- Mangueira de irrigação

# AVISO

Leia este manual de Operação cuidadosamente antes de usar o contra ângulo, guardando-o cuidadosamente para consultas futuras;

Este produto é especializado para uso odontológico, não o utilize de outras formas.

Faça verificação prévia sempre que for utilizar o contra ângulo.

Se encontrar algo anormal, pare de usar imediatamente e entre em contato com seu fornecedor ou nosso centro de pós-venda para obter detalhes.

Antes de operar a peça de mão de baixa velocidade, puxe a peça de mão do contra-ângulo com a mão para garantir que a peça de mão esteja conectada com firmeza e segurança.

A cabeça não pode funcionar sem a broca de inserção, caso contrário a cabeça ou o motor seriam danificados.

Não submergir o contra ângulo em solventes químicos, ou submeta a esterilização seca. Somente a autoclave é indicada para desinfecção do contra ângulo.

# COMANDOS E PRINCÍPIO DE OPERAÇÃO

Colocação da broca:

Se o modelo for de alavanca gire conforme indicado na figura abaixo, coloque a broca e retorne a alavanca para promover seu travamento. Para retirar, repita os passos em ordem inversa.

Caso seu contra ângulo seja de tecla, pressione-a insira a broca e solte a tecla para promover seu travamento.

Em ambos os casos, force moderadamente a broca para se certificar que a mesma esteja presa.

Nota:

Não use brocas tortas, rachadas, deformadas e não qualificadas. Se usar, há risco de quebra que pode causar um acidente com ferimentos durante o procedimento, certifique-se de que a broca esteja bem travada antes de operar.

# PROCEDIMENTO PARA LIMPEZA/SUBSTITUIÇÃO DO CARTUCHO INTERNO DA CABEÇA DO CONTRA ÂNGULO.

- Com aleta de trava:

Passo 1  afrouxe a secção de trava curva e remova a cabeça da bainha e retire a engrenagem 	  motriz do cabeçote.

Passo 2  usando a chave fornecida com o contra ângulo, gire a cremalheira da porção anterior da cabeça do contra ângulo no sentido anti-horário, desparafuse e separe a tampa.

Passo 3 remova o cartucho.

Passo 4 para remontar, é só seguir a ordem inversa deste procedimento, atentando para o pino do cartucho que deve coincidir com o guia (rebaixo da cabeça).

- Com botão de trava:

Passo 1  afrouxe a secção de trava curva e remova a cabeça da bainha e retire a engrenagem 	  motriz do cabeçote.

Passo 2  usando a chave fornecida com o contra ângulo, gire a porca da porção posterior da cabeça do contra ângulo no sentido anti-horário, desparafuse e separe a tampa.

Passo 3 remova o cartucho.

Passo 4 para remontar, é só seguir a ordem inversa deste procedimento, atentando para o pino do cartucho que deve coincidir com o guia (rebaixo da cabeça).

- Lubrificação:

Desmonte a contra-ângulo do motor

Instale o bico de pulverização E no lubrificante

Insira o bico de pulverização E na parte de trás do contra-ângulo para pulverizar 2-3 segundos ou até que o óleo saia pela cabeça, pare até que o óleo pare de sair l.

Mantenha a contra-ângulo em pé por um tempo e, em seguida, conecte-a ao motor depois que o lubrificante de dentro sair.

Utilize um papel toalha para retirar o excesso.

Certifique-se de segurar a peça de mão firmemente para evitar que ela escorregue pela pressão do spray durante a lubrificação. Forneça lubrificante até que ele saia pela ponta da peça de mão (por aproximadamente 2 segundos).

# PROCEDIMENTOS DE AUTOCLAVAGEM

É recomendada esterilização com autoclave.

Para limpeza, utilize algodão com álcool, nunca utilize métodos abrasivos para limpeza, pois danificam a superfície do contra ângulo

Requisito de esterilização após o uso conforme indicado abaixo.

Lubrifique com SPRAY ou óleo lubrificante. Esfregue a sujeira e detritos da peça de mão e limpe com álcool.

Insira em um saco para autoclavagem e sele o mesmo.

Esterilizar até um máximo de 135°C.

Autoclavar por 20 min. a 121°C ou 15 min. a 132°C.

NOTA: Após o tratamento ou antes da autoclave, faça a lubrificação.

# CONDIÇÕES DE TRANSPORTE E ARMAZENAGEM:

Temperatura: de -40ºC a +50ºC

Umidade relativa: ≤ 80%

Pressão atmosférica: 500 hPa a 1060 hPa

# GARANTIA

O período de garantia do aparelho é de seis (06) meses após a fabricação. Se o aparelho não funcionar corretamente dentro deste período, não havendo má utilização, nossa empresa fará o reparo. Porém as peças descartáveis, como a haste, não estão inclusas (caso não seja em consequência de defeito de fabricação).

A KONDENTECH garante o perfeito funcionamento do dispositivo, de acordo com as suas especificações durante seis (06) meses, contados a partir da data de entrega do produto ao cliente.

A garantia cobre apenas os defeitos de fabricação e funcionamento dos sistemas e componentes deste equipamento, devidamente constatados por representante credenciado KONDENTECH.

A garantia e automaticamente cancelada, caso ocorram abusos físicos se as partes forem alteradas, ou se ocorrerem aplicações diferentes daquelas para as quais o equipamento foi desenvolvido.

No caso de equipamento reparado fora do período de garantia, a mesma só será estendida aos componentes substituídos.

As causas de defeitos mais comuns são provenientes de choques físicos aplicados ao aparelho, casos em que a garantia e cancelada.

Todos os custos de transporte, armazenamento e remessa, nos casos de assistência técnica e manutenção, correm por conta do comprador. Durante o prazo de garantia do equipamento, a (s) remessa(s) deve(m) ser feita(s) na embalagem original, sob pena de invalidar a garantia.

Esta garantia estará automaticamente cancelada caso o equipamento tenha sido utilizado de qualquer maneira diferente da recomendada neste Manual do Usuário.

A KONDENTECH não se responsabiliza por danos pessoais, lesões ou ferimentos resultantes da utilização inadequada deste equipamento.

A responsabilidade civil da KONDENTECH referente a este equipamento e sua utilização está limitada ao valor de compra, pago pelo Cliente.

# SIMBOLOGIA UTILIZADA:

|  | Frágil |
| --- | --- |
|  | Manter Seco |
|  | Este lado para Cima |
|  | Data de Fabricação |
|  | Local de Fabricação |
|  | Empilhamento Máximo |
|  | Proteja contra exposição solar |
|  | Proteja contra radiação |
|  | Limite de Temperatura |
|  | Atenção consulte material acompanhante |
|  | Selo de conformidade INMETRO |
|  | Siga as instruções para utilização |

# BIOCOMPATIBILIDADE

Declaramos que todos os materiais utilizados NÃO SÃO PARTES APLICADAS (conforme norma NBR IEC 60601-1) no Equipamento, são constituídos de polímeros que têm sido amplamente utilizados na área médica ao longo do tempo, garantindo assim sua biocompatibilidade e deste modo estando em conformidade com o item 6 da norma EN ISO 10993-1:2009.

Verifique orientação de distância segura em “ADVERTÊNCIAS”.

# DESCARTE

O descarte do equipamento ou de peças deve ser feito de acordo com os regulamentos ambientais, diretiva 2002/96/CE, através de empresas de reciclagem ou disposição de resíduos sólidos licenciada no país de atuação. Em caso de descarte do equipamento ou de peças, não é necessário o envio à fábrica.

Consulte o Fabricante antes do descarte.

Verifique constantemente se todos os componentes do dispositivo não apresentam riscos ao ambiente, à equipe e ao público e se podem ser descartados com segurança de acordo com os protocolos hospitalares ou protocolos ambientais locais.

|  | Não descarte o produto ou peças juntamente com os resíduos domésticos comuns. |
| --- | --- |
|  | O descarte do dispositivo e das partes utilizadas, após sua vida útil, é de responsabilidade do usuário e deve atender à legislação local e vigente em sua região. O dispositivo estando fora de operação deve ser protegido contra utilização inadvertida não qualificada. |

Figura 1: descarte

# CONTRAINDICAÇÕES

Não há contra indicação.

Este Manual do Usuário contém dados sobre montagem, ajustes, operação e manutenção para capacitá-lo ao uso pleno deste equipamento. Procure ler todo o seu conteúdo e mantenha-o sempre à mão para referência e consulta.

Qualquer informação, dúvida, sugestão ou reclamação referente a componentes do dispositivo, por favor, nos avise imediatamente. Conte sempre com nossa equipe técnica para ajudá-lo e guiá-lo de forma a maximizar a utilidade deste equipamento.

Algumas informações técnicas do equipamento são disponíveis apenas para a equipe de técnica, porém, podem ser solicitadas pelos usuários mediante justificativa encaminhada à Kondentech.

# ADVERTÊNCIA

|  | A KONDENTECH não pode ser responsabilizada pelo equipamento caso ele seja aberto e/ou modificado por pessoas não autorizadas. Nenhuma modificação neste equipamento é permitida. O uso de qualquer componente, acessório ou material não especificado pelo fabricante e de inteira responsabilidade do usuário. |
| --- | --- |
|  | Caso o equipamento seja utilizado de uma maneira diferente daquela especificada neste Manual, sua garantia será automaticamente cancelada. Leia cuidadosamente as condições de uso. Em caso de dúvida, consulte nossa Assistência Técnica. |
|  | Em caso de acidente ou quaisquer comportamentos anormais entre em contato com a Assistência Técnica. Siga sempre os protocolos médicos/ odontológicos autorizados. |

Você está adquirindo um equipamento de tecnologia de ponta fabricado por uma empresa brasileira. Isso significa que você pode acessar a qualquer hora nosso serviço de atendimento pós-vendas através dos contatos descritos neste manual.

# ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Em caso de problemas contate o fabricante.

# DADOS DO FABRICANTE

KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

Rua Gastão Vieira, nº 471 – Parque Sta. Felícia Jardim

São Carlos – São Paulo – CEP: 13562-410

TELEFONE: (16)3373-7790

Responsável Técnico:

Michelangelo Fernando Dalsasso - CREA-SP: 5063781865

Controle de alteração

Revisão 01: Alterados termos de garantia e acessórios